## Slide 2: تضمین کیفیت در آزمايشگاه هماتولوژی Quality Assurance in Haematology Lab

## Slide 3
اقدامات وابسته:
دانستن تاثيرات متقابل ياCross Reactions ها بر روي تست
آشنايي با اصول كنترل كيفي و حد مجاز کنترل كيفيت در آزمايشگاه و آگاهي از تفسير نتايج حاصله از كنترل كيفي طبق قوانين موجود در آزمايشگاه از جمله منحني هاي لوي جنينگ و قوانين وست گارد
آشنايي با اپراتوري نرم افزار كنترل كيفي آزمايشگاه جهت ثبت نتايج و تحليل آماري نتيجه حاصله.
آشنايي با اپراتوري تجهيزات لازمه، براي انجام تست از قبيل وسايل حجمي، سمپلرها، بن ماري، فوتومتر و اتوآنالايزر
آشنايي با روش هاي محلول سازي و دانستن مكان و حساسيت ادوات پايه در آزمايشگاه
آگاهي كامل نسبت به اصول ايمني و كاركرد در آزمايشگاه و نيز دستورالعمل هاي دفع پسماند
ادوات و تجهيزات مورد نياز، چراكه تجهيزاتي كه دقت لازمه را نداشته باشند قابل كاليبر و كنترل Precision) )آگاهي از دقت -صحت نمي باشند.

## Slide 4
تجهيزات، مواد، لوازم و آماده سازيهاي مورد نياز قبل از انجام كار:
آماده سازي معرف هاي مورد نظر طبق دستور كار روش انجام آزمايش به شيوه دستي و دستگاهي كه با جزئيات كامل در بروشوركيت در قسمت " آماده سازي محلول ها" آمده است.
آماده سازي تجهيزات مورد نياز طبق دستورالعمل هاي كاربري آنها از قبيل: فوتومتر، اتوآنالايزر، بن ماري، سمپلر

## Slide 5
آماده سازي جالوله اي، سرسمپلر، كاپ، ويال ريجنت ها، سرم فيزيولوژي براي رقيق سازي نمونه هاي بالا و ساير ملزومات روتين موجود در آزمايشگاه
كاليبراتور و سرم كنترل جهت استاندارد نمودن و كنترل انجام آزمايش
به حرارت محيط رساندن تمامي موارد كاربردي در انجام آزمايش از جمله معرف ها ،كاليبراتور، سرم كنترل و غيره.
نكات ايمني:
رعايت تمامي دستورالعمل هاي ايمني و بهداشت در آزمايشگاه كه در دستورالعمل ايمني آمده است.
استفاده از پيپت هاي اتوماتيك و يا حداقل بكارگيري پوار در هنگام آماده سازي معرف ها و يا هرگونه كار ديگر در انجام آزمايش
استفاده از دستكش به هنگام كار
رعايت موارد مذكور در بروشور كيت كه با جزئيات كامل در قسمت "هشدارها" و" بهداشت و ايمني دفع مواد زائد" آمده است،

## Slide 6
مستندات ( سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد):
ليست كار و يا دفتر بيوشيمي جهت ثبت نتايج آزمايشات و نيز كنترل ها و كاليبراتورهاي مربوطه كه يك سال نگهداري مي شود.
فرم درخواست كالا و خدمات كه يك سال نگهداري مي شود.
ادوات كاربردي از جمله فوتومتر و اتوآنالايزر كه يك سال نگهداري مي شود. Log Bookفرم
فرم ثبت نتايج و علل تكرار تست ها كه يك سال نگهداري مي شود.
فرم كارت انبار كه يك سال نگهداري مي شود.
فرم حفظ و نگهداشت تجهيزات كه يك سال نگهداري مي شود.
پرينت نتايج بيماران، كنترل كيفي و كاليبراسيون دستگاه كه يك ماه نگهداري مي شود.
سرم بيماران كه مي بايست در شرايط مناسب و به شيوه اي مناسب تا يك هفته نگهداري شود.
فرم كاليبراسيون ادوات و تجهيزات كه يك سال نگهداري مي شود.
نتايج ارزيابي هاي خارجي آزمايشگاه مرجع سلامت كه يك سال نگهداري مي شود.
فرم ثبت مشخصات كيت و كنترل هاي مصرفي كه تا يك سال نگهداري مي شود.

## Slide 7
كنترل كيفي قبل از انجام كار و حين كار:
در اين خصوص به " دستورالعمل طرح كيفيت آزمايشگاه در بخش بيوشيمي " موجود در آزمايشگاه كه جهت كنترل كيفي بخش
بيوشيمي از تمامي لحاظ تدوين و اجرايي مي باشد مراجعه نماييد.
به طور اخص به قوانين بررسي صحت از جمله منحني هاي لوي جنينگ و قوانين وست گارد مراجعه نماييد. در رابطه با انجام تستها
در آزمايشگاه- قوانين وست گارد صادق است و منحني هاي كنترل كيفي رسم مي شود.

## Slide 8
مراحل اجرايي كار:
جهت انجام آزمايش به روش دستي به قسمت "روش انجام آزمايش" كه با جزئيات كامل در بروشور كيت آمده است، مراجعه شود.
جهت انجام آزمايش به روش دستگاهي، پارامترهاي دستگاهي تست مورد نظر را كه شركت توليد كننده ارائه نموده است، طبق روش وارد كردن پارامتر ها، كه در دستورالعمل اجرايي كار با اتوآنالايزر و فوتومتر آمده است، وارد نموده و ساير موارد را جهت اپراتوري طبق دستورالعمل اجرايي كار با اتوآنالايزر و فوتومتر انجام دهيد.
موارد تكميلي در روش هاي كاري:
نحوه محاسبه نتايج : در روش دستي با جزئيات كامل در قسمت "محاسبات" مندرج در بروشور كيت آمده است
در روش دستگاهي با كاليبراتور مورد نظر نتايج محاسبه مي شود كه جزئيات كامل آن در پارامترهاي دستگاهي شركت آمده است
محدوده مرجع، محدوده قابل گزارش، محدوده هشدار يا مقادير بحراني: اطلاعات مورد نياز با جزئيات كامل در قسمت "دامنه مرجع"
و نيز "محدوده اندازه گيري" در بروشور كيت آمده است.

## Slide 9
- حساسيت تست و كيت، اختصاصي بودن و نيز ساير ويژگي هاي آناليتيك در رابطه با انجام آزمايش
محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش:
عدم تصديق معرف ها، كاليبراتور، كنترل ها و ساير موارد كاربردي توسط اپراتور از جمله تغيير رنگ، نداشتن تاريخ مصرف وغيره.
خرابي تجهيزات و نيز نداشتن تاريخ كاليبراسيون معتبر
حجم ناكافي نمونه و خطاهاي نمونه گيري از جمله هموليز و نيز بيان ناصحيح شرايط آزمايش و نمونه گيري به بيمار، نداشتن شناسه و يا برچسب، ناخوانا بودن برچسب
عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري نمونه ها و معرف ها

## Slide 10: کنترل کیفی در هماتولوژی

## Slide 11
تفسير ( علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن):
مقادير بالاتر و پايين تر محدوده نرمال تكرار شود.
مواردي كه نتايج حاصل از آزمايش در مقايسه با ساير تست ها در بخش بيوشيمي و يا بخش هاي ديگر نظير آناليز ادرار، هورمون شناسي و غيره تطابق باليني ندارد ،تكرار شود.

## Slide 12
به هر دليلي كه تكرار اتفاق مي افتد، نتايج حاصله مربوط به قبل و بعد از تكرار و نتيجه گزارش نهايي و نيز علت تكرار در سند ثبت نتايج علل تكرار تست ها ثبت و مرقوم گردد.
و يا مشخص گردد.
تكرار به هر دليلي كه اتفاق بيفتد مي بايست در ليست كار و يا دفاتر مربوطه با علامت *
-

## Slide 13
کنترل کیفی
نمونه برداری
بیوشیمی
هماتولوژی
میکروب شناسی
سرولوژی
ایمونولوژی

## Slide 14: خطای مجاز چيست؟
ميزانی از خطا که بروز آن در آزمايشگاه قابل قبول بوده
و پزشک می بايست تشخيص خود را با در نظر داشتن احتمال بروز آن بنا نمايد.

## Slide 15: بر قراری سیستم کنترل کیفی
برنامه ریزی (planning)
سازماندهی (organizing)
مدیریت (Directing)
کنترل (Controlling)

## Slide 16: اهداف کنترل کیفی
1) افزایش اعتماد و اعتقاد به پاسخ های گزارش شده
2) شناسایی مسائل و خطاهای ایجاد شده در روند آزمایش
3) درک مستند برای ارائه به مقامات مسئول
4) حل اختلافات و اشتباهات
5) آرامش فکری و کارکنان و مسئولین آزمایشگاه
6) سرویس دهی با کیفیت مناسب به بیماران و پزشکان

## Slide 17: روش‌هاي‌ ارزيابي‌ عملكرد آناليزرهاي‌ هماتولوژي‌
جهت‌ ارزيابي‌ عملكرد اين‌ دستگاهها مي‌توان‌ از نمونه‌هاي‌ خون‌ كنترل‌، نمونه‌هاي‌ بيماران‌ و يا تركيبي‌ از اين‌ دو استفاده‌ نمود.
الف‌ ـ روش‌هاي‌ پايش‌ عملكرد آناليزرها با استفاده‌ از خون‌ كنترل‌
- استفاده‌ از خون‌ كنترل‌ و آناليز پاسخهاي‌ بدست‌ آمده‌ از طريق‌ جدول‌ پاسخهاي‌ موردانتظار و يا رسم‌ منحني‌هاي‌ كنترل‌ كيفي‌
- شركت‌ در برنامه‌هاي‌ كنترل‌ كيفي‌ خارجي‌ (EQC)
ب‌ ـ پايش‌ عملكرد آناليزرها با استفاده‌ از نمونه‌ها و نتايج‌ بيماران‌
- استفاده‌ از خون‌ تازه‌ بيماران‌ به‌ روش‌ بريتين‌
- انجام‌ روش‌هاي‌ مرجع‌ بر روي‌ نمونه‌هاي‌ تازه‌ بيماران‌ و مقايسه‌ با پاسخ‌هاي‌ حاصل‌ از آناليزر
- بكارگيري‌ روش‌ آماري‌ ميانگين‌ با استفاده‌ از پارامترهاي‌ اريتروسيتي‌ MCV ، MCH و MCHC
- مقايسه‌ پاسخ‌هاي‌ آناليزر با پاسخ‌هاي‌ حاصل‌ از يك‌ دستگاه‌ مرجع‌ و يا يك‌ آناليزر كاليبره‌ .
.

## Slide 18: نمونه‏ای از جدول‌ پاسخ‌هاي‌ موردانتظار در یک خون کنترل تجارتی

## Slide 19
Control material
از ویژگیهای آنها:
از نظر ترکیب باید مشابه نمونه بیمار باشند
باید پارامترهای مقادیر آن مشخص باشند
نمونه کنترل باید همراه نمونه بیمار چک شود
عمدتاً کنترل دقت هستند و نه کنترل صحت
Standard
شبیه نمونه بیمار نیست
از آن به عنوان کنترل استفاده نمی شود زیرا : 1- گران است ، 2- عدم تشابه نمونه بیمار
خلوص بالایی دارد
برای ارزیابی صحت استفاده می شود

## Slide 20: روش‌هاي‌ ارزيابي‌ عملكرد آناليزرهاي‌ هماتولوژي‌ ...
استفاده‌ از نمودارهاي‌ كنترل‌ كيفي‌
متداولترين‌ روش آنالیز نتايج‌ بدست‌ آمده‌ از خون‌ كنترلها است‌.
نمودار لوي‌ ـ جنينگ‌ (L-J) نمونه‌ رايجی از آنها مي‌باشد.
در اين‌ نمودار ميانگين‌ و انحراف‌ معيار بر روي‌ محور عمودي‌ مختصات‌ يك‌ كاغذ شطرنجي‌ واقع‌ مي‌شوند. سپس‌ بر روي‌ اين‌ محور محدوده‌هاي‌ كنترلي‌ X±2SD و محدوده‌هاي‌ X±3SD مشخص‌ مي‌گردند.
تعداد دفعاتي‌ كه‌ خون‌ كنترلي‌ به‌ آناليزر داده‌ مي‌شود (سري‌ آزمايش‌) بر روي‌ محور X مشخص‌ مي‌گردد.

## Slide 21: الگوي‌ پاسخهاي‌ خارج‌ از محدوده‌ (پراكندگي)‌ در نمودار L-J
این الگو نشان‌دهنده‌ عدم‌ دقت‌ در آزمايشهاي‌ انجام‌ شده‌ است‌
خطاهاي‌ تصادفي‌ باعث‌ پراكندگي‌ غيرمنتظره‌ نتايج‌ نمونه‌ خون‌ كنترلي‌ و خارج‌ از محدوده‌ شدن‌ آنها مي‌شود.
 شكل‌: نتايج‌ خارج‌ از محدوده‌ (outliers) در اندازه‌گيري‌ MCV خون‌ كنترلي‌.
ميانگين‌ بدست‌ آمده‌ براي‌ MCV اين‌ خون‌ كنترل‌ برابر fL 87 است‌.
دامنة‌ موردانتظار يا محدودة‌ كنترلي‌ بالايي‌ و پاييني‌ (محدودة‌ ± 2SD) برابر 3 ‏ مي‌باشد. در واقع‌ در اين‌ نمودار SD=1.5 است.
تفسیر نمودار: MCV اندازه‌گيري‌ شده‌ در روز دوازدهم‌ خارج‌ از محدوده‌ است.
‌علت‌: ممكن‌ است‌ ناشی از تصادف‌ باشد

## Slide 22: الگوي‌ گرايش‌ در نمودار L-J
چنانچه‌ در نمودار L-J حداقل‌ پنج‌ نتيجه‌ متوالي‌ سير صعودي‌ و يا نزولي‌ داشته‌ باشند  الگوي‌ گرايش‌
اين‌ الگو به‌ خطاهاي‌ سيستماتيك‌ حساس‌ بوده‌ و آنها را آشكار مي‌سازد.
توضیحات شكل‌ الگوي‌ گرايش‌ را در پاسخهاي‌ هموگلوبين‌ يك‌ نمونه‌ كنترلي‌
ميانگين‌ هموگلوبين‌  1/17 گرم‌ در دسي‌ ليتر
دامنة‌ موردانتظار (محدودة‌ ± 2SD)  4/0 ‏گرم‌ در دسي‌ ليتر
اگر چه‌ هيچ‌ يك‌ از پاسخها در خارج‌ از دامنة‌ موردانتظار (يا محدودة‌ كنترلي‌) نيستند ولي‌ از روز 6 به‌ بعد شاهد كاهش‌ تدريجي‌ نتايج‌ هموگلوبين‌ خون‌ كنترلي‌ هستیم.
عوامل‌ ایجاد کننده الگوي‌ گرايش‌:‌ ناپايداري‌ معرفها، كاهش‌ شدت‌ نور منبع‌ فتومتريك‌، رسوب‌ تدريجي‌ پروتئين‌ در روزنه‌ سيستمهاي‌ امپدانسي‌ و... را نام‌ برد.

## Slide 23: الگوي‌ جابجايي‌ در نمودار L-J
چنانچه‌ پشت‌ سر هم‌ قرار گرفتن‌ نتايج‌ در يك‌ طرف‌ خط‌ ميانگين‌ بدنبال‌ يك‌ تغيير ناگهاني‌ به‌ طرف‌ ديگر خط‌ ميانگين‌ منتقل‌ گردد  الگوي‌ جابجايي‌ (شيفت‌)
اگر هفت‌ نتيجه‌ متوالي‌ در يك‌ طرف‌ خط‌ ميانگين‌ و هفت‌ نتيجه‌ متوالي‌ بعدي‌ در طرف‌ ديگر خط‌ ميانگين‌ قرار گيرند  الگوي‌ جابجايي‌
این الگو نسبت به‌ خطاهاي‌ سيستماتيك‌ حساس‌ است
توضیحات شكل:‌  الگوي‌ جابجايي‌ در شمارش‌ پلاكتي‌ خون‌ كنترل‌
در طي‌ روزهاي‌ هفتم‌ تا نهم‌ يك‌ تغيير ناگهاني‌ در شمارش‌ پلاكتي‌ نمونه‌ كنترلي‌ رخ‌ داده‌ و باعث‌ جابجايي‌ پاسخها از پايين‌ خط‌ ميانگين‌ به‌ بالاي‌ خط‌ ميانگين‌ شده‌ است‌.
نکته:مشاهدة‌ شيفت‌ در پاسخها ‌ هميشه‌ به‌ معناي‌ وجود مشكل‌ نيست‌. چنانچه‌ پيش‌ از دادن‌ نمونة‌ كنترلي‌ به‌ آناليزر، دستگاه‌ كاليبره‌ شود ممكن‌ است‌ الگوي‌ شيفت‌ روي‌ دهد.
عوامل‌ دیگر:‌ تغيير معرف‌ مصرفي‌، تعويض‌ برخي‌ قسمتهاي‌ دستگاه‌ نظير لامپ‌ كالريمتريك‌ و غیره

## Slide 24: قانون‌ 1:2S يا قانون‌ هشدار
چنانچه‌ نتايج‌ يك‌ كنترل‌ خارج‌ از محدوده‌ ± 2SD ‏باشد قانون‌ 1:2S نقض‌ مي‌شود
اين‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ هشداري‌ براي‌ شروع‌ ساير قوانين‌ وستگارد تلقي‌ مي‌شود يعني‌ هنگامي‌ كه‌ اين‌ قانون‌ نقص‌ شد، بررسي‌ ساير قوانين‌ وستگارد آغاز مي‌گردد. چنانچه‌ نتايج‌ كنترل‌ كيفي‌ قوانين‌ ديگر را نقض‌ نكند، علی‏رغم نقض‌ قانون‌ 1:2S، نتايج‌ قابل‌ قبول‌ بوده‌ و گزارش‌ مي‌گردند. به‌ همين‌ سبب‌ قانون‌ 1:2S تنها نقش‌ هشداردهنده‌ دارد.
در واقع‌ از هر 20 مرتبه‌ اندازه‌گيري‌ كنترل‌، يكي‌ از پاسخها ممكن‌ است‌ خارج‌ از محدوده‌ ± 2SD ‏واقع‌ شود (خطاي‌ تصادفي‌).

## Slide 25: قانون‌ 1:3S
چنانچه‌ يك‌ كنترل‌ خارج‌ از محدوده‌ ± 3SD قرار گيرد، قانون‌ 1:3S نقض‌ شده‌ و نتايج‌ حاصل‌ از آزمايش‌ نمونه‌هاي‌ بيماران‌ غيرقابل‌ قبول‌ خواهند بود
براساس‌ قوانين‌ آماري‌ و نظريه‌ پراكندگي‌ طبيعي‌، بيش‌ از 99% تمامي‌ نتايج‌ كنترل‌ها بايستي‌ در محدوده‌ 3SD نسبت‌ به‌ ميانگين‌ باشند. بنابراين‌ اگر يك‌ نتيجه‌ خارج‌ از این محدودة‌ قرار گيرد احتمال‌ صحيح‌ بودن‌ اين‌ پاسخ‌ كمتر از 1% بوده‌ و سري‌ آزمايش‌ خارج‌ از كنترل‌ مي‌باشد.
این قانون‌ نسبت‌ به‌ خطاهاي‌ تصادفي‌ (RE) حساس‌ ا ست.
به‌ هنگام‌ وقوع‌ اين‌ حالت‌ نمونة‌ كنترل‌ بايد مجدداً موردآناليز قرار گرفته‌ و اگر با آزمايش‌ مجدد مشكل‌ برطرف‌ شود و قوانين‌ ديگر هم‌ نقض‌ نشده‌ باشند، جواب‌ بيماران‌ قابل‌ گزارش‌ خواهد بود.

## Slide 26: قانون‌ 3:1S
قرار گرفتن‌ سه‌ خوانده‌ پياپي‌ كنترلي‌ در فراتر از +1SD‏ يا فروتر از -1SD (به‌صورت‌ هم‌جهت‌) حاكي‌ از نقض‌ قانون‌ 3:1S و عدم‌ پذيرش‌ پاسخ‏ها مي‌باشد
حالت‌ ديگر نقض‌ اين‌ قانون‌ زماني‌ است‌ كه‌ پاسخهاي‌ هر سه‌ سطح‌ كنترل‌ در يك‌ ران‌ به‌صورت‌ هم‌جهت‌ بالاتر از SD 1+ يا پايين‌تر از SD 1- قرار مي‌گيرند
این قانون‌ نسبت‌ به‌ خطاهاي‌ سيستماتيك‌ (SE) حساس‌ است‌.

## Slide 27: قانون‌ 12:X
قرار گرفتن‌ 12 خوانده‌ پياپي‌ نمونه‌ كنترلي‌ در يك‌ طرف‌ خط‌ ميانگين‌ به‌ معني‌ غيرقابل‌ قبول‌ بودن‌ پاسخ‌ها بوده و دوره کاری بایستی تکرار گردد
همچنین چنانچه در سه سطح کنترلی هریک 4 خوانده پیاپی در یک سمت میانگین باشد این قانون نقض مي‌شود.

## Slide 28: قانون‌ :2S(2از3)
اين‌ قانون‌ زماني‌ نقض‌ مي‌شود كه‌ دو مورد از پاسخهاي‌ سه‌ سطح‌ كنترل‌ بيرون‌ از محدودة‌ 2SD و در يك‌ جهت‌ باشند
به‌ هنگام‌ نقض‌ قانون‌ :2S(2از3)، پاسخ‌هاي‌ بيماران‌ قابل‌ گزارش‌ نيستند.
اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ خطاهاي‌ سيستماتيك‌ حساس‌ است‌.

## Slide 29: قانون‌ R:4S
هنگامي‌ كه‌ دو پاسخ‌ پياپي‌ خون‌ كنترل‌ يكي‌ فراتر از SD 2+ و د يگري‌ فروتر از SD 2- قرار گيرد، نقض‌ قانون‌ R:4S وستگارد رخ‌ داده‌ است‌
اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ خطاهاي‌ تصادفي‌ (RE) يا عدم‌ دقت‌ حساس‌ است‌.
به‌ هنگام‌ نقض‌ قانون‌ R:4S پاسخهاي‌ بيماران‌ در آن‌ ران‌ كاري‌ قابل‌ قبول‌ نبوده‌ و تا زمان‌ رفع‌ مشكل‌، هيچ‌ يك‌ از پاسخهاي‌ بيماران‌ نبايد گزارش‌ شوند.

## Slide 30: قوانین کنترلی مکمل
قانون‌ 6:X
زماني‌ نقض‌ مي‌شود كه‌ 6 پاسخ‌ پياپي‌ يك‌ سطح‌ كنترلي‌ در يك‌ طرف‌ خط‌ ميانگين‌ قرار گيرد (بدون‌ توجه‌ به‌ ميزان‌ انحراف‌).
حالت‌ ديگر نقض:‌ دو نتيجه‌ متوالي‌ در هر سه‌ سطح‌ كنترل‌ به‌صورت‌ هم‌جهت‌ در يك‌ طرف‌ ميانگين‌ واقع‌ شوند.
اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ خطاهاي‌ سيستماتيك‌ حساس‌ است‌.
قانون‌ 9:X
مي‌توان‌ به‌ جاي‌ قاعدة‌ 6:X از قاعدة‌‌ 9:X استفاده‌ نمود.
نسبت‌ به‌ خطاهاي‌ سيستماتيك‌ حساس‌ است‌
اين‌ قانون‌ زماني‌ نقض‌ مي‌شود كه‌ 9 خوانده‌ پياپي‌ از يك‌ سطح‌ كنترل‌ در يك‌ سوي‌ ميانگين‌ واقع‌ شوند.
حالت‌ ديگر نقض:‌ سه‌ پاسخ‌ متوالي‌ از هر سه‌ سطح‌ كنترل‌ به‌صورت‌ هم‌جهت‌ در يك‌ سوي‌ خط‌ ميانگين‌ واقع‌ شوند.
قانون‌ 7:T
چنانچه‌ نتايج‌ حاصل‌ از 7 بار سنجش‌ متوالي‌ نمونة‌ كنترل‌ يك‌ روند پيشروندة‌ افزايشي‌ و يا كاهشي‌ را در مقادير نشان‌ دهند، نقض‌ قانون‌ 7:T رخ‌ داده‌ است‌
ظهور اين‌ حالت‌ كه‌ نشان‌دهندة‌ گرايش‌ در پاسخها و وقوع‌ خطاي‌ سيستماتيك‌ است‌.

## Slide 31: روش‌ كنترلي‌ بريتين
اين‌ روش‌ مبتنی بر آزمون‌ آماري‌ t استودنت‌ است‌
براساس‌ مشاهدات‌ بريتين‌ هفت‌ پارامتر‌ RBC ، WBC ، Hb ، HCT ، MCV ، MCH و MCHC در خون‌ حاوي‌ ضدانعقاد EDTA به‌ مدت‌ 24 ساعت‌ در دماي‌ يخچال‌ پايدار هستند.
روش‌ انجام‌:
- 5 نمونه‌‌ خون‌ بيمار كه‌ مقادير پارامترهاي‌ آنها در محدودة‌ طبيعي‌ است‌ به‌ دستگاه‌ داده‌ و مقادير آنها يادداشت‌ مي‌شود.
- نمونه‌ها در يخچال‌ نگهداری شده و روز بعد پس‌ از آنكه‌ به‌ دماي‌ اتاق‌ رسيدند مجدداً به دستگاه‌ داده مي‌شوند‌.
پاسخهاي‌ دو روز متوالي‌ بايستي‌ با هم‌ همخواني‌ داشته‌ باشند.
براي‌ اثبات‌ همخواني‌ پاسخهاي‌ هر يك‌ از پارامترها از روش آماری t-student استفاده‌ مي‌كنيم‌.
 در صورتيكه‌ tn بدست‌ آمده‌ براي‌ 5 نمونه‌ بيشتر از 776/2 (عدد بحراني‌ براي‌ 5 نمونه‌ از جدول‌ -t استودنت) باشد با 95% اطمينان‌ مي‌توان‌ گفت‌ اختلاف‌ معني‌داري‌ بين‌ دو روز متوالي‌ در پارامتر سنجش‌ شده‌ وجود دارد. در اين‌ حالت‌ دستگاه‌ كاليبره‌ نبوده‌ و بايد اقدام‌ به‌ رفع‌ اشكال‌ نمود.
 در صورتيكه‌ tn محاسبه‌ شده‌ كوچكتر از عدد بحراني‌ باشد تفاوت‌ معني‌داري‌ بين‌ نتايج‌ دو روز ديده‌ نمي‌شود. اين‌ حالت‌ ازنظر كنترل‌ كيفي‌ وضعيت‌ مناسبي‌ به‌شمار می‏رود.

## Slide 32: نمونه‏ای از آزمون مضاعف بر روی نمونه بیماران
First count | Second count | d | d2
5.4 | 5.8 | -0.4 | 0.16
8.3 | 10.5 | -2.2 | 4.84
17.2 | 18 | -0.8 | 0.64
5.4 | 5.4 | 0 | 0
12.2 | 11.8 | 0.4 | 0.16
 |  |  | =5.8
2sd=1.5
d >2 SD  Random Error

## Slide 33: آزمون‌ بازبيني‌ Check test
مشابه‌ آزمون‌ مضاعف‌ است‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ آزمايشهاي‌ انجام‌ شده‌ در مجموعة‌ قبلي‌ (نمونه‌هاي‌ ران‌ قبلي‌، شيفت‌ قبل‌ يا روز قبل‌) را موردآزمايش‌ قرار داده‌ و نتايج‌ تكرار شده‌ با نتايج‌ اوليه‌ مقايسه‌ مي‌شوند.
روش‌ انجام: 5-4 نمونه‌ از مجموعة‌ قبلي‌ انتخاب‌ شده‌ و مجدداً موردارزيابي‌ قرار مي‌گيرند. توصيه‌ بر اين‌ است‌ كه‌ همان‌ نمونه‌هاي‌ مورداستفاده‌ براي‌ آزمون‌ مضاعف‌ بلافاصله‌ در 4 درجه‌ سانتي‌گراد قرار گرفته‌ و روز بعد از آنها جهت‌ آزمون‌ بازبيني‌ استفاده‌ شود.
تفسير: نتايج‌ بدست‌ آمده‌ بايستي‌ در محدودة‌ SD 2 ‏ همديگر باشند (در صورت‌ نگهداري‌ نمونه‌ها در شرايط‌ مناسب‌).
اين‌ روش‌ را مي‌توان‌ جهت‌ شناسايي‌ فساد معرف‌ها يا خرابي‌ آناليزر در فاصله‌ زماني‌ انجام‌ دو آزمايش‌ بكار برد.
 اطمينان‌ از شرايط‌ مطلوب‌ نگهداري‌ نمونه‌ها امري‌ ضروري‌ است‌ در غير اينصورت‌ تغييرات‌ رخ‌ داده‌ قابل‌ تفسير نخواهند.
 در صورتي‌ كه‌ فاصله‌ زماني‌ بين‌ دو آزمايش‌ بيش‌ از 6 ساعت‌ در دماي‌ آزمايشگاه‌ باشد، اين‌ روش‌ جهت‌ هموگلوبين‌ مناسب‌، جهت‌ پارامترهاي‌ PLT، WBC و RBC نسبتاً مناسب‌ و براي‌ هماتوكريت‌ MCV نامناسب‌ است‌.
مقدار SD همانند آزمون‌ مضاعف‌ محاسبه‌ مي‌گردد. چنانچه‌ SD آزمون‌هاي‌ چك‌ بزرگتر از SD محاسبه‌ شده‌ براي‌ آزمون‌ مضاعف‌ باشد (به‌ شرط‌ نگهداري‌ نمونه‌ها در شرايط‌ مناسب‌)، خرابي‌ نمونه‌ها و يا اشكال‌ در عملكرد آناليزر مسجل‌ مي‌شود.

## Slide 34: مزایای الگوریتم میانگین متحرک
ـ هرگونه‌ خطايي‌ كه‌ در جمع‌آوري‌ يا فرآوري‌ نمونه‌ها وجود داشته‌ باشد، آشكار مي‌شود.
ـ ميانگين‌ نتايج‌ بيماران‌ نشان‌دهندة‌ روند كلي‌ آزمايش‌ است‌. گفتني‌ است‌ نمونة‌ خون‌ كنترل‌ در مرحلة‌ انجام‌ آزمايش‌ وارد روند كاري‌ مي‌شود و قادر به‌ آشكارسازي‌ خطاهاي‌ قبل‌ از انجام‌ آزمايش‌ نمي‌باشد ولي‌ روش‌ ميانگين‌ بيماران‌ چنين‌ محدوديتهايي‌ را مرتفع‌ مي‌سازد.
ـ در اين‌ روش‌ از خون‌ تازه‌ جهت‌ ارزيابي‌ كاليبراسيون‌ آناليزر و يا صحت‌ پاسخها استفاده‌ مي‌شود.
ـ بدون‌ هزينه‌ است‌. از آنجا كه‌ در اين‌ روش‌ از معرف‌ يا كنترل‌ خاصي‌ استفاده‌ نمي‌شود، هيچ‌گونه‌ هزينة‌ اضافي‌ بر آزمايشگاه‌ تحميل‌ نخواهد شد.

## Slide 35: استفاده‌ از MCHC در كنترل‌ كيفي‌
در اين‌ روش‌ براي‌ چند روز پياپي‌ ميانگين‌ MCHC بصورت‌ روزانه‌ از نمونه‌ها گرفته‌ مي‌شود.
سپس‌ ميانگين‌ كلي‌ و انحراف‌ معيار آن‌ از ميانگين‌هاي‌ آنها محاسبه‌ شده‌ و با توجه‌ به‌ مقادير بدست‌ آمده‌ نمودار كنترلي‌ L-J در محدودة‌ SD 2 ‏رسم‌ مي‌گردد
سپس ميانگين‌ MCHC در پايان‌ هر روز كاري‌ محاسبه‌ و بر روي‌ گراف‌ منتقل‌ مي‌شود.
چنانچه‌ جوابهاي‌ روزانه‌ در محدودة‌ SD 2 ‏ قرار گيرند، عملكرد آزمايشگاه‌ رضايت‌ بخش‌ است‌.
پاسخ‌‏هايي‌ كه‌ خارج‌ از محدودة‌ SD 2- نمودار قرار مي‌گيرند به‌ علت‌ كاهش‌ هموگلوبين‌ و يا افزايش‌ هماتوكريت‌ رخ‌ داده‌ است‌.

## Slide 36: آزمون‌ دلتا Delta test
اختلاف‌ بين‌ آزمونهاي‌ متوالي‌ بيمار را در حالت‌ ثابت‌ دلتا گويند. اين‌ اختلاف‌ بايستي‌ اندك‌ بوده‌ و از حد خاصي‌ تجاوز نكند.
حداقل‌ نياز به‌ دوسري‌ آزمايش‌ از يك‌ بيمار است‌. در اين‌ روش‌ نتايج‌ كنوني‌ آزمايشهاي‌ بيمار با نتايج‌ قبلي‌ وي‌ (حدود 3-2 هفته‌ قبل‌) مقايسه‌ مي‌گردد.
در صورتيكه‌ شرايط‌ بيمار ثابت‌ باشد، نتايج‌ حاصل‌ از آزمون‌هاي‌ وي‌ بايد ثابت‌ باشد.
چنانچه‌ اختلاف‌ بين‌ دو پاسخ‌ متوالي‌ از يك‌ محدودة‌ مشخص‌ بيشتر باشد نمونة‌ بيمار جهت‌ بررسي‌ بيشتر كنار گذاشته‌ مي‌شود.
اختلاف‌ در دلتا چك‌ در اثر خطاهاي‌ تكنيكي‌ و يا اختلالات‌ دستگاهها ايجاد مي‌شود.
در اين‌ روش‌ داشتن‌ محدودة‌ تغييرات‌ يا محدودة‌ دلتا ضروري‌ است‌. محدودة‌ دلتا از تغييرات‌ فيزيولوژيك‌ و ضريب‌ تغييرات‌ (CV) محاسبه‌ مي‌شود.
 در موارد زير استفاده‌ از روش‌ دلتاچك‌ جهت‌ كنترل‌ كيفي‌ امكانپذير نيست‌:
 بيماراني‌ كه‌ فقط‌ يك‌ بار به‌ آزمايشگاه‌ مراجعه‌ مي‌كنند و يا فواصل‌ زماني‌ مراجعة‌ آنها بسيار طولاني‌ است‌.
 بيماراني‌ كه‌ تحت‌ درمان‌ فعال‌ بوده‌ و به‌ آن‌ پاسخ‌ مي‌دهند.
 بيماراني‌ كه‌ سير بيماري‌ در آنها فعال‌ بوده‌ و باعث‌ تغيير در پاسخهاي‌ آنها مي‌شود.

## Slide 37: مقادير دلتا براي‌ برخي‌ از پارامترهاي‌ هماتولوژي
Hb | 2 g/dl (<10%)
PCV | 0.05
MCV | >6 fl
MCH | >5 pg
RBC | <10%
WBC | Normal to abnormal ( 20-25%)
Platelets | Reduced or increased by more than 50%

## Slide 38: برنامه‏های کنترل کیفیت از نظر زمانی
حداقل برخی از برنامه‏های زیر بایستی به شکل روزانه انجام گیرند
آزمایش نمونه‏های کنترلی
 استفاده از نمونه‏های کنترل با هر بچ از نمونه‏ها
 ترسیم نمودارهای کنترلی برای هریک از نمونه‏های کنترلی
 انجام آزمایش‏های مضاعف (دوتایی) بر روی نمونه‏های تعدادی از بیماران
 انجام آزمايش بازبيني (Check Test) برروي تعدادي از نمونه هاي بيماران
 بازبینی اختلاف بین دو سری نتایج بیمار (بازبینی دلتا)
 محاسبه ميانگين متحرک برای MCV ، MCH ، MCHC در صورت استفاده از سل‏کانتر
 محاسبه ميانگين MCHC در صورت استفاده از روشهای دستي
حداقل برخی از برنامه‏های زیر بایستی به شکل ماهیانه انجام گیرند
 بازبینی معرف‏ها و کیت‏ها (از نظر نحوه نگهداری و تاریخ انقضاء)
 تکرارپذیری عملکرد سل‏کانتر
 نمونه‏گیری (از نظر نگهداری نمونه و ضد انعقاد)
حداقل برخی از برنامه‏های زیر بایستی هر 6 ماه یکبار انجام گیرند
 کالیبراسیون سل‏کانتر و هموسیتومتر
 کالیبراسیون سمپلر و پی‏پت

## Slide 39
بررسي انواع خطا را مي توان با تيراندازي به يک هدف مقايسه کرد
تيراندازي بايد با :
دقت (precision)
صحت (accuracy)
انجام پذيرد.
درستي وصحت: نزديکي ميان خروجي هاي يک سيستم نسبت به مبدا مورد نظر.
دقت: نزديکي خروجي هاي يک سيستم نسبت به يکديگر.

## Slide 40
دقت کم (low precision)
صحت کم (low accuracy)

## Slide 41
دقت کم (low precision)
صحت زياد (high accuracy)

## Slide 42: مراحل اقدام براي کاليبراسيون 6- مراحل کاليبره کردن 6-7 تعيين خطا (ادامه)
دقت زياد (high precision)
صحت کم (low accuracy)

## Slide 43
دقت زياد (high precision)
صحت زياد (high accuracy)

## Slide 46: Westgard Rules :
1 2s warning
1 3s Reject
2 2s “
4 1s “
R 4s “
6 or 10 warning

## Slide 47: Westgard Rules
هشدار ، نشان دهنده خطاي تصادفي يا سيستماتيك 1 2s warning

## Slide 48: Westgard Rules
رد نتايج ، نشان دهنده خطاي تصادفي يا سيستماتيك 1 3s Reject

## Slide 49: Westgard Rules
رد نتايج ، نشان دهنده خطاي سيستماتيك Reject 2 2s

## Slide 50: Westgard Rules
رد نتايج ، نشان دهنده خطاي سيستماتيك 4 1s Reject

## Slide 51: Westgard Rules
رد نتايج ، نشان دهنده خطاي سيستماتيك Reject 2 2s

## Slide 52: Westgard Rules
رد نتايج ، نشان دهنده خطاي تصادفيR 4s Reject

## Slide 53: Westgard Rules
رد نتايج ، نشان دهنده خطاي سيستماتيك 10x Reject

## Slide 54: Westgard Rules
رد نتايج ، نشان دهنده خطاي سيستماتيك 10x Reject